{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[0,8,0,10],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：医用射线床旁防护等医疗设备采购"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
[1,"医用射线床旁防护",3,22.5]
["合计",null,3,22.5]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：医用射线床旁防护帘等医疗采购项目 \n二、项目用途说明：                          \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： \n                                                                                                                                                      \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：\n    附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件              \n                                                                                                                                     \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：\n                                                             \n                                                        \n五、推荐供应商清单\n    一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n    二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                                \n                                                                               \n\n                                  \n                                                                                                                                                                                                   "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,4],[1,1,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医用射线床旁防护帘技术参数"]
["序号","内   容",null,null,"备注"]
[1,"防护核心材料：超轻超薄、超柔软防护材料；"]
[2,"防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减；0.5mm铅当量；适用于X射线管电压(30-120)KV;总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料。"]
[3,"床旁防护帘尺寸为：≥800MM*1200MM;悬吊屏帘尺寸为：铅树脂屏≥800MM*500MM,铅橡胶帘≥800MM*1100MM;"]
[4,"悬吊铅屏风由吊笼，下延柱，中央旋转体，弹簧臂，不锈钢连接架，铅玻璃 ，铅橡胶帘组成"]
[5,"下延柱，中央旋转体，弹簧臂均采用国外先进技术制造而成，性能稳定，结构安全合理；"]
[6,"吊笼整体焊接，强度高，可伸缩，结构稳定"]
[7,"不锈钢连接架采用304不锈钢实体钢材折弯而成，表面光滑，不生锈，铅玻璃外观光滑，没有棱角，透明度高，含铅量均匀，防护效果佳；"]
[8,"金属连接部分采用优质铝型材加工而成，产品表面光滑，精度高，耐磨性好，产品整体美观大方，重量轻。"]
[9,"产品中间连接轴采用高性能不锈钢轴，连接处间隙配合合理，装机后旋转灵活自如；"]
[10,"产品旋转时与床导杆整体平行，不下坠，不倾斜， 为术者提供安全舒适的操作环境。"]
[11,"整体结构稳定，结实耐用，旋转灵活，防护到位；"]
[12,"外部E-PTFE面料,表面防水处理,能够有效的阻挡液体渗透至内部造成防护材料的快速老化;"]
[13,"性能标准：符合GBZ/T 147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY0292.1-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分：材料衰减性能的测定"]
[14,"符合CFDA产品备案标准;检测中心检测相关认证。"]
[15,"床旁防护帘要求：床下帘凸版链接器适合DSA凹版轨道；床下帘凸版链接器适合DSA凸版轨道；床下帘金属连接部分采用优质铝型材加工而成，表面光滑，精度高，耐磨性好，重量轻。外部E-PTFE面料或皮U面料,表面喷涂氧化，抗氧化，面料防浸渍，易擦拭,能够有效的阻挡液体渗透至内部造成防护材料的快速老化其尺寸可定制能更加贴合床使用，中间连接轴采用高性能航空铝材料，连接处间隙配合合理，装机后旋转灵活自如。"]