{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[0,7,0,8],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[4,0,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：DR、准分子激光等大型医疗设备维保项目采购（二次）"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算","资金来源"]
[1,"DR、准分子激光等大型医疗设备维保项目采购（二次）","美国雷赛准分子激光全保1台","22万元","自筹资金"]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：DR、准分子激光等大型医疗设备维保项目采购（二次）\n二、项目用途说明：                           \n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 1、投标人须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，有医疗器械经营许可证，是在中华人民共和国境内注册的设备原制造厂商或原制造厂商授权的单位或具备相关设备维修能力的单位（提供证明文件）。\n2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供同品牌同型号或高于该品牌型号的维保服务（全保）业绩。                                                      \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：                                                                                                                                                                                  附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件                                                       \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：                                                                                                              \n                         五、推荐供应商清单\n一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                             "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"merged":[[0,0,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["维保服务要求\n1、商务和人员要求（须具备以下要求，若是原厂授权，则另需提供原厂授权证明）\n1) 投标人须具有独立法人资格，具备有效的营业执照，经营范围包括医疗器械安装维修或技术服务等配套服务；\n2) 须具有医疗器械经营许可证；\n3) 须提供维修工程师的原厂培训合格证明和投标人之间的雇佣关系证明；\n4) 须提供同品牌同型号或高于该品牌型号的维保服务（全保）业绩，不得将本项目转包或分包；\n5) 须提供7*24小时免费技术支持，为本医院配置具备维修资质的固定工程师不少于2人，本设备维修经验不少于2年，需提供证明材料和承诺函。\n2、技术要求\n1) 保修期内每年至少提供4次设备维护保养，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等，使之保持原厂QC标准或国家质量监督部门的标准，并提供保养清单。\n2) 每次维修保养时需通知科室及医学装备部，且保修期最后一个月需三方人员（投标人、科室、医学装备部）在场对设备进行全面保养，在此过程中发现的问题，不论大小，一律彻底修复。每次都要做好维修、保养记录，并留存影像资料，设备的性能指标需满足临床诊断治疗要求和设备使用的安全性要求，并由三方共同签字确认。\n3) 所换备件必须是全新合格的产品，并满足设备运行要求, 进口配件需提供商检及海关报关单等材料。因所换备件造成的设备故障及医院损失，由投标人全权负责。\n4) 软硬件及工作站免费安全升级，并开放维修密码等。\n5) 提供24小时远程技术支持及临床应用支持，签署由招标人提供的信息系统数据安全保密承诺书。\n3、响应要求\n1) 维修响应时间：20分钟内电话响应，2小时内工程师到达现场，一般故障24小时内维修完毕。如需外地专家支持，4小时内响应，24小时内到达现场。\n2) 投标人保证我院保修的设备正常开机率大于95% （一年按365天计算），且单次维修不能超过1天，否则设备维修占用日期每增加一天，保修时间往后顺延七天。\n4、培训要求\n1) 对我院的维修工程师提供每年至少2人次的专业培训，并提供培训证明材料。\n2) 每年制定临床使用人员的使用维护培训计划，按计划进行培训并提供记录。\n\n\n"]